Allegato 1

SCHEDA TECNICA riguardante il sistema ibrido quadrupolo-analizzatore ad alta risoluzione completo di interfaccia nano-ESI e MALDI e corredato di cromatografo liquido in grado di operare a nanoflussi, microflussi e flussi analitici per analisi proteomica e metabolomica

0-65 punti (65%)

Le diverse componenti del sistema fornito devono essere prodotte dalla medesima azienda costruttrice.
Il sistema, nel suo complesso, si intende nuovo e di ultima generazione

| Descrizione | Requisiti essenziali | Requisiti accessori | Punteggio |
| --- | --- | --- | --- |
| CARATTERISTICHE DEL CROMATOGRAFO LIQUIDO |  |  |  |
| Flussi analitici | Flussi pompa capillare da 50 µL/min a 2000 µL/min | nessuno |  |
| Microflussi e nanoflussi | Da 0,1 µL/min a 50 µL/min | Passaggio da flussi analitici a micro e nano flussi senza necessità di interventi meccanici (sostituzioni di parti quali splitter, riduttore di flussi ecc.) | 4 |
| Volume morto | Il volume morto della pompa che eroga nano flussi deve essere non superiore a 500 nL | nessuno |  |
| Pressione di esercizio | Da 0 a 5.800 psi, per qualsiasi flusso considerato | Nel caso di nano flussi per ogni 1.000 psi in più 1 punto | max 4 |
| Valvole di iniezione e sistema di pompaggio | Effettuare analisi 2D LC “off-line” e/o “on-line” utilizzando 2 valvole di iniezione a 8 o 10 posizioni e un sistema di pompaggio che permetta, oltre alla preconcentrazione del campione su precolonna, di effettuare due separazioni cromatografiche in successione che impieghino fasi diverse (ad esempio scambio ionico e C!8) o uguali | solo 2D “off-line” con raccoglitore di frazioni | 1 |
|  |  | possibilità di effettuare 2D “on-line | 4 |
| Campionatore automatico e volume di iniezione | campionatore automatico con volumi di iniezione da 1 µL a 40 µL | Possibilità di gestione e derivatizzazione del campione | 1 |
| Integrazione LC-MS software | Il sistema cromatografico e lo spettrometro di massa dovranno essere controllati dallo stesso software | nessuno |  |
| Integrazione LC-MS hardware | Il sistema cromatografico e lo spettrometro di massa dovranno essere prodotti dalla medesima azienda costruttrice | nessuno |  |
| Descrizione | Requisiti essenziali | Requisiti accessori | Punteggio |
| CARATTERISTICHE DELLO SPETTROMETRO DI MASSA |  |  |  |
| Sorgente ionica 1 | Elettrospray (ionspray pneumoassistita) |  |  |
| Sorgente ionica 2 | Nanospray | Soluzione integrata di colonna-, riscaldatore-emitter in un unico blocco | 3 |
|  |  | In aggiunta e non in alternativa sistema CHIP | 5 |
| Sorgente ionica 3 | MALDI a pressione atmosferica | In alternativa VACUUM MALDI | 3 |
|  | Laser MALDI a cartuccia | In alternativa laser a stato solido | 3 |
| Sensibilità | 100 fg. Determinata in MS (3 scansioni/secondo) con reserpina, rapporto s/n= 50 e risoluzione minima di 10.000 FWHM | nessuno |  |
| Accuratezza | 5 ppm con calibrazione interna od esterna calcolata come media di 10 misure ripetute | calibrazione esterna per ogni ppm in meno 1 punto | max 2 |
|  |  | calibrazione interna per ogni ppm in meno 1 punto | max 1 |
| Cambio di polarità | Possibilità di commutare via software da ioni positivi a ioni negativi in tempi inferiori a 2 secondi | Possibilità di commutare via software da ioni positivi a ioni negativi durante la stessa analisi cromatografica (LC-MS) | 2 |
| Software di analisi dei dati | Deve essere fornita una “suite” dedicata, compresa di librerie, database e software chemio metrico per l’analisi statistica dei dati, in grado di analizzare i dati proteomici e metabolomici utilizzando i formati di esportazione più comuni presenti in rete. Tale strumento dovrà essere inoltre in grado di interfacciarsi con i principali programmi di ricerca presenti in rete. Il software fornito deve essere in grado di fare deconvoluzione di spettri multicaricati utilizzando ioni multi carica e abbondanze isotopiche. Descrivere dettagliatamente le proposte e le relative performance | nessuno |  |

| Descrizione | Requisiti essenziali | Requisiti accessori | Punteggio |
| --- | --- | --- | --- |
| CARATTERISTICHE DEGLI ANALIZZATORI |  |  |  |
| Risoluzione e range di massa del primo analizzatore (quadrupolo) | Risoluzione ≤ 1 dalton | trasmissione ionica del quadrupolo in modalità “resolving” >2000 m/z | 2 |
| Risoluzione secondo analizzatore (HR) | Risoluzione ≥ 10.000 FWHM misurata sperimentalmente per gli ioni ([M+H]+) ad m/z 118,09, m/z 322,05, m/z 622,03 e m/z 922,01 (calibrante Betaine (CAS.:107-43-7), Hexamethoxyphosphazene (CAS NO: 957-13-1), Hexakis(2,2-Difluoroethoxy) Phosphazene (CAS NO: 186817-57-2), Hexakis(1H, 1H, 3H-tetrafluoropropoxy) phosphazine (CAS NO: 58943-98-9). Risoluzione misurata ad almeno 3 scansioni/secondo. Allegare report delle misure. L’azienda che si aggiudicherà la gara dovrà ripetere (presso un laboratorio demo) le misure di risoluzione dichiarate in presenza del cliente prima di consegnare lo strumento. Se le misure risultassero non congrue l’azienda sarà esclusa dalla gara. | Per ogni 10.000 in più riferito ad ogni rapporto m/z fra quelli indicati 1 punto | max 5 punti per ogni m/z max 20 punti totali |
| ALTRE CARATTERISTICHE |  |  |  |
| Hardware per l’acquisizione e l’analisi dei dati | Dovranno essere fornite due postazioni hardware (PC+monitor) distinte per l’acquisizione e l’analisi dei dati | nessuno |  |
| UPS |  | Strumento corredato di 1 UPS di tipo “on-line”a onda sinusoidale che provveda all’alimentazione dello spettrometro di massa per almeno 15 minuti dall’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica | 3 |
| Garanzia per cromatografo e spettrometro (strumento completo) | 24 mesi | Per ogni 12 mesi in più 2 punti | max 4 |
| Insonorizzazione del sistema di pompaggio (pompa/e rotativa/e) |  | nessuno |  |
| mobile di supporto | Mobile di supporto per strumenti “benchtop” (spettrometro e cromatografo) e postazione di acquisizione dati (computer+monitor). Nel caso lo strumento sia a pavimento (NON “benchtop”) il mobile dovrà essere fornito per la sola postazione di acquisizione ed elaborazione dei dati. |  |  |
| generatore di azoto con compressore integrato idoneo al funzionamento dello strumento | generatore di azoto con compressore integrato idoneo al funzionamento dello strumento | Generatore di azoto dotato di tre compressori e con “noise” <60 dB(A) a 2 metri di distanza | 3 |

Valutazione componente economica

Con riferimento alla componente economica dell’offerta (ribasso unico percentuale), si precisa si procederà a determinare il punteggio di ciascun concorrente  applicando la seguente formula:

Punteggio offerto:  = (Cmin/ROff)*35

Cmin = percentuale offerta più bassa

Roff = percentuale offerto dal concorrente

Il punteggio dell’offerta economica verrà determinato utilizzando tre cifre decimali

Il punteggio complessivo dell’offerta sarà dato dalla somma del punteggio conseguito dall’offerta tecnica (max 65 punti) e da quello conseguito per l’offerta economica (max 35 punti).