Il giorno 10 Settembre 2012 alle ore 10:00 presso la sala riunione del CEBR al piano – 1 si è svolta in seduta pubblica l’apertura delle offerte alla procedura in economia per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica da laboratorio e del servizio di trasporto, istallazione e taratura degli strumenti forniti dal luogo dove saranno temporaneamente allocati, presso l’Istituto di Anatomia Patologica in Via De Toni n. 14, alla nuova sede definitiva, presso il Padiglione 3 primo piano dell’Ospedale San Martino e per la fornitura di strumentazione scientifica e del servizio di trasporto, istallazione e taratura degli strumenti forniti presso l’Istituto di Anatomia Patologica in Via De Toni n. 14.

Il RUP Prof. Umberto Benatti alle h. 10.00 da inizio all’espletamento delle operazioni relative alla procedura in economia.

All’apertura delle buste sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte partecipanti: Guido Cuneo (Savatec), Marco Chiesa (Ashi) e Marco Potenza ( Agilent Technologies)

………………….OMISSIS………………………

Concluse l’espletamento della prima procedura di affidamento in economia si procede all’apertura delle buste per il secondo lotto riguardante: “Strumentazione scientifica e servizio di trasporto”.

Si inizia con l’apertura della busta della ditta ASHI e dopo constatata la regolarità amministrativa dei documenti si passa al controllo dettagliato del capitolato tecnico. Anche in questo caso durante la valutazione della idoneità tecnica, si sono evidenziate diverse anomalie rispetto al capitolato speciale che hanno portato alla esclusione della suddetta azienda dalla procedura. Di seguito sono riportate le anomalie:

Strumento D (n.5 Cappe bio-hazard a flusso laminare verticale classe II )

| RICHIESTA DA CAPITOLATO | OFFERTA RIPORTATA NELLA RELAZIONE TECNICA | CONGRUENZA |
| --- | --- | --- |
| Pannello frontale in cristallo multistrato di sicurezza a scorrimento verticale azionato elettricamente, ricerca automatica della corretta altezza di lavoro durante il sollevamento. | Finestra frontale in vetro di sicurezza multistrato a chiusura manuale | NON CONGRUENTE |
| Velocità media di attraversamento dell’apertura frontale costante di almeno 0,5 m/sec. | Velocità aria in ingresso 0,45 m/s | NON CONGRUENTE |

Strumento E (n.2 Cappe chimiche a filtrazione molecolare )

| Velocità frontale costante di almeno 0,5 m/sec. | Non specificata | NON CONGRUENTE |
| --- | --- | --- |
| Cristallo frontale a saliscendi con sensori elettronici per il corretto posizionamento | Non specificato | NON CONGRUENTE |
| Allarmi visivi ed acustici gestiti dal microprocessore per: saturazione dei filtri | Risulta mancante | NON CONGRUENTE |
| Corredata di presa elettrica di servizio esterna alla zona di lavoro con fusibile di protezione. | Risulta mancante | NON CONGRUENTE |
| Completa di supporto da pavimento. | Risulta mancante | NON CONGRUENTE |

Il RUP viste le eccessive incongruenze presenti nel capitolato presentato dalla ditta, ritiene non idonea la ditta pertanto non si procede neanche all’apertura della busta dell’offerta economica.

Si passa pertanto alla valutazione dell’offerta della ditta SAVATEC. Dopo aver aperto il plico della documentazione amministrativa e constatata la regolarità si procede alla valutazione del capitolato tecnico. Anche in questo caso durante la valutazione della idoneità tecnica, si sono evidenziate diverse anomalie rispetto al capitolato speciale che hanno portato alla esclusione della suddetta azienda dalla procedura. Di seguito sono riportate le anomalie:

Strumento D (n.5 Cappe bio-hazard a flusso laminare verticale classe II )

| RICHIESTA DA CAPITOLATO | OFFERTA RIPORTATA NELLA RELAZIONE TECNICA | CONGRUENZA |
| --- | --- | --- |
| Pannello frontale in cristallo multistrato di sicurezza a scorrimento verticale azionato elettricamente, ricerca automatica della corretta altezza di lavoro durante il sollevamento. | Finestra frontale in vetro di sicurezza multistrato a chiusura manuale | NON CONGRUENTE |
| Velocità media di attraversamento dell’apertura frontale costante di almeno 0,5 m/sec. | Velocità aria in ingresso 0,45 m/s | NON CONGRUENTE |

Strumento E (n.2 Cappe chimiche a filtrazione molecolare )

| RICHIESTA DA CAPITOLATO | OFFERTA RIPORTATA NELLA RELAZIONE TECNICA | CONGRUENZA |
| --- | --- | --- |
| Pannello frontale e pareti laterali in cristallo temperato di sicurezza. | Pannelli laterali e frontali in plexiglass | NON CONGRUENTE |
| Cristallo frontale a saliscendi con sensori elettronici per il corretto posizionamento | Non specificato | NON CONGRUENTE |
| Allarmi visivi ed acustici gestiti dal microprocessore per: saturazione dei filtri | Risulta mancante | NON CONGRUENTE |

Strumento F (n.3 Incubatori a CO2 )

| RICHIESTA DA CAPITOLATO | OFFERTA RIPORTATA NELLA RELAZIONE TECNICA | CONGRUENZA |
| --- | --- | --- |
| Range CO2 0,5-20% | 1-20% | NON CONGRUENTE |
| Ciclo di decontaminazione automatico (almeno 120°C) | Ciclo automatico di sterilizzazione ad umido a 90°C | NON CONGRUENTE |
| Capacità interna utile di almeno 170 litri. | Camera interna con capacità di 150L | NON CONGRUENTE |

Il RUP viste le eccessive incongruenze presenti nel capitolato presentato dalla ditta, ritiene non idonea la ditta pertanto non si procede neanche all’apertura della busta dell’offerta economica.

Si passa pertanto alla valutazione dell’offerta della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC. Dopo aver aperto il plico della documentazione amministrativa e constatata la regolarità si procede alla valutazione del capitolato tecnico. Anche in questo caso durante la valutazione della idoneità tecnica, si sono evidenziate diverse anomalie rispetto al capitolato speciale che hanno portato alla esclusione della suddetta azienda dalla procedura. Di seguito sono riportate le anomalie:

Strumento D (n.5 Cappe bio-hazard a flusso laminare verticale classe II )

| RICHIESTA DA CAPITOLATO | OFFERTA RIPORTATA NELLA RELAZIONE TECNICA | CONGRUENZA |
| --- | --- | --- |
| Pannello frontale in cristallo multistrato di sicurezza a scorrimento verticale azionato elettricamente, ricerca automatica della corretta altezza di lavoro durante il sollevamento. | Risulta mancante | NON CONGRUENTE |
| Velocità media di attraversamento dell’apertura frontale costante di almeno 0,5 m/sec. | Non specificata | NON CONGRUENTE |
| N°4 cappe con dimensioni area di lavoro almeno mm 1800 larghezza x 600 profondità x 700 altezza. N°1 cappa con dimensioni area di lavoro almeno mm 1200 larghezza x 600 profondità x 700 altezza | Dimensioni interne mm1800x495x 780 e mm1200x495x780 | NON CONGRUENTE |

Strumento E (n.2 Cappe chimiche a filtrazione molecolare )

| Velocità frontale costante di almeno 0,5 m/sec. | Non specificata | NON CONGRUENTE |
| --- | --- | --- |
| Cristallo frontale a saliscendi con sensori elettronici per il corretto posizionamento | Non specificato | NON CONGRUENTE |
| Allarmi visivi ed acustici gestiti dal microprocessore per: saturazione dei filtri | Risulta mancante | NON CONGRUENTE |
| Corredata di presa elettrica di servizio esterna alla zona di lavoro con fusibile di protezione. | Risulta mancante | NON CONGRUENTE |
| Completa di supporto da pavimento. | Risulta mancante | NON CONGRUENTE |

Strumento G (n.2 Congelatori orizzontali -85°C )

| RICHIESTA DA CAPITOLATO | OFFERTA RIPORTATA NELLA RELAZIONE TECNICA | CONGRUENZA |
| --- | --- | --- |
| Display digitale per la visualizzazione della temperatura, con accuratezza di 0.5°C. | La temperatura è impostabile con step 1°C | NON CONGRUENTE |

Il RUP viste le eccessive incongruenze presenti nel capitolato presentato dalla ditta, ritiene non idonea la ditta pertanto non si procede neanche all’apertura della busta dell’offerta economica.

………………….OMISSIS………………………